## ДМ5017ДИ1
Интеллектуальный датчик избыточного давления
ДМ5017ДИ1-Вн-УХЛ3.1-6-1,6 МПа-0,1-IP67-ЖКИ-HART-018-М20х1,5-ММ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Обозначение датчика | Тип взрывозащиты | Климатическое исполнение | Атомное исполнение | Измеряемая среда | Код модели | Верхний предел измерений | Предел допускаемой основной погрешности | Степень пыле-влагозащиты | Индикация | Выходной сигнал | Режим Калибратора | Наличие КМЧ | Резьба штуцера | Экспортное исполнение | Наличие магнитных кнопок | Наличие таблички
Опции | ДМ5017ДИ1 | Вн | УХЛ3.1 | нет | нет | 6 | 1,6 МПа | 0.1 | IP67 | ЖКИ | HART | нет | 018 | М20х1,5 | нет | ММ | нет
данные необходимо указать в соответствии с кодом модели, ее возможным верхним пределом измерений и допустимой погрешности
| 1 | Обозначение датчика |  |  | Расшифровка | [6 empty] | 0 | Комментарий
|  | ДМ5017ДИ1 |  |  | Интеллектуальный датчик избыточного давления штуцерного исполнения Материал корпуса: алюминиевый сплав Материал мембраны: нержавеющая сталь, титановый сплав Масса прибора: не более 3 кг Диагностика: базовая, мониторинг характеристик напряжения питания, контроль тока потребления, контроль исправности сенсора давления ПО HART TESTER для дагностики и конфигурирования базовых и пользовательских настроек при помощи HART-модема Виброустойчивость: V2 по ГОСТ Р 52931-2008 (воздействие вибраций частотой 10-150 Гц, амплитуда смещения 0,150мм, ускорение 19,6 м/с2) Напряжение питания: от 12 до 48 В Средний срок службы - не менее 12 лет Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет Межповерочный интервал - 5 лет | [6 empty] | 0
| 2 | Тип взрывозащиты
|  | нет |  |  | Взрывозащиты нет | [6 empty] | 0
|  | Ех |  |  | Сертификация "искробезопасная электрическая цепь" 0Ex ia IIC T5 Ga X | [6 empty] | 0
|  | Вн |  |  | Сертификация "взрывонепроницаемая оболочка" 1Ex d IIC T5 Gb X | [6 empty] | 0
| 3 | Климатическое исполнение
|  | Т3 |  |  | от -10° С до +60° С | [6 empty] | 0
|  | УХЛ3.1 |  |  | от -20° С до +70° С | [6 empty] | 0
|  | У2 |  |  | от -55° С до +85° С | [6 empty] | 0
| 4 | Атомное исполнение
|  | нет |  |  | Атомного исполнения нет | [6 empty] | 0
|  | А |  |  | Атомное исполнение | [6 empty] | 0 | Коэффициент, Цена увеличивается на 10%
| 5 | Измеряемая среда
|  | нет |  |  | Измеряемой среды нет | [6 empty] | 0
|  | Кис |  |  | Кислород | [6 empty] | 0 | Цена увеличивается на 10%
| 6 | Код модели |  |  | Верхний предел измерений |  |  | Погрешность
|  | 3 |  |  | 6 кПа |  |  | 1 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 10 кПа |  |  | 0,40; 0,50; 0,60 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 кПа |  |  | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 25 кПа |  |  | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 60 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 4 |  |  | 25 кПа |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 кПа |  |  | 0,60; 1,00 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 60 кПа |  |  | 0,40; 0,50; 0,60 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 кПа |  |  | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 160 кПа |  |  | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 250 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 400 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 600 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 5 |  |  | 60 кПа |  |  | 2 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 кПа |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 160 кПа |  |  | 1 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 250 кПа |  |  | 0,40; 0,50; 0,60 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 400 кПа |  |  | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 600 кПа |  |  | 0,10; 0,15; 0,16; 0,20; 0,25; 0,30 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 630 кПа |  |  | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1600 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2500 кПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 6 |  |  | 0,25 МПа |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,4 МПа |  |  | 0,60; 1,00 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,6 МПа |  |  | 0,40; 0,50; 0,60 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,63 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1,6 МПа |  |  | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2,5 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 4 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 7 |  |  | 0,6 МПа |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,63 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1,6 МПа |  |  | 0,40; 0,50; 0,60 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2,5 МПа |  |  | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 4 МПа |  |  | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 10 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 8 |  |  | 1,6 МПа |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2,5 МПа |  |  | 1 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 4 МПа |  |  | 0,40; 0,50; 0,60 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6 МПа |  |  | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 10 МПа |  |  | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 25 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 9 |  |  | 4 МПа |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6 МПа |  |  | 1 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 10 МПа |  |  | 0,40; 0,50; 0,60 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 МПа |  |  | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 25 МПа |  |  | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 60 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 10 |  |  | 6 МПа |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 10 МПа |  |  | 1 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 МПа |  |  | 0,40; 0,50; 0,60 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 25 МПа |  |  | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 МПа |  |  | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 60 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 160 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 11 |  |  | 10 МПа |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 МПа |  |  | 1 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 25 МПа |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 МПа |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 60 МПа |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 МПа |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 160 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 250 МПа | [6 empty] | 0 | должен соответствовать выбранной погрешности
| 7 | Верхний предел измерений
|  | (….) |  |  | данные необходимо указать в соответствии с кодом модели, ее возможным верхним пределом измерений и погрешности | [6 empty] | 0
| 8 | Основная приведенная погрешность
|  | (….) |  |  | данные необходимо указать в соответствии с кодом модели, ее возможным верхним пределом измерений и погрешности | [6 empty] | 0
| 9 | Степень пылевлагозащиты
|  | IP66 |  |  | Проникновение пыли полностью исключается Защита от струи сильной воды, выбрасываемой с произвольного направления | [6 empty] | 0
|  | IP67 |  |  | Проникновение пыли полность исключается Временная защита от проникновения воды при погружении на глубину порядка 150 мм | [6 empty] | 0
| 10 | Индикация
|  | нет |  |  | Индикации нет | [6 empty] | 0
|  | ЖКИ |  |  | ЖК-индикатор | [6 empty] | 0
|  | Сг |  |  | Сигнализирующее устройство | [6 empty] | 0 | только с RS-485
| 11 | Выходной сигнал
|  | HART |  |  | Выходной сигнал 4-20 мА, HART | [6 empty] | 0
|  | RS-485 |  |  | Выходной сигнал RS-485, Modbus | [6 empty] | 0
| 12 | Режим Калибратора
|  | нет |  |  | Режима калибратора нет | [6 empty] | 0
|  | РК |  |  | Наличие режима цифрового калибратора | [6 empty] | 0
| 13 | Наличие КМЧ
|  | нет |  |  | нет | [6 empty] | 0
|  | 018 |  |  | Прокладка медная Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | [6 empty] | 0
|  | 019 |  |  | Прокладка медная Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 Монтажный кронштейн 3 (МК3) Втулка Шайба 8 - 2 шт Болт М8х10 - 2 шт | [6 empty] | 0
| 14 | Резьба штуцера
|  | М20х1,5 |  |  | М20х1,5 наружняя | [6 empty] | 0
|  | G1/2 |  |  | G1/2 наружняя | [6 empty] | 0
|  | R1/2 |  |  | R1/2 наружняя | [6 empty] | 0
|  | K1/2 |  |  | K1/2 внутренняя | [6 empty] | 0
| 15 | Экспортное исполнение
|  | нет |  |  | Экспортного исполнения нет | [6 empty] | 0 | Цена увеличивается на 10%
|  | Э |  |  | Экспортное исполнение | [6 empty] | 0 | Цена увеличивается на 10%
| 16 | Наличие магнитных кнопок
|  | нет |  |  | Магнитных кнопок нет | [6 empty] | 0
|  | ММ |  |  | магнитный модуль (герконовые кнопки) | [6 empty] | 0
| 17 | Наличие таблички
|  | нет |  |  | Таблички нет | [6 empty] | 0
|  | Табл |  |  | Информационная табличка на тросике с позиционным обозначением прибора | [6 empty] | 0
Note on R6: Опция доступна по спецзаказу
Note on S6: Опция доступна по спецзаказу

## ДМ5017ДИ1 Расшифровка
Интеллектуальный датчик избыточного давления
ДМ5017ДИ1-Вн-УХЛ3.1-6-1,6 МПа-0,1-IP67-ЖКИ-HART-018-М20х1,5-ММ
ДМ5017ДИ1-Интеллектуальный датчик избыточного давления штуцерного исполнения Материал корпуса: алюминиевый сплав Материал мембраны: нержавеющая сталь, титановый сплав Масса прибора: не более 3 кг Диагностика: базовая, мониторинг характеристик напряжения питания, контроль тока потребления, контроль исправности сенсора давления ПО HART TESTER для дагностики и конфигурирования базовых и пользовательских настроек при помощи HART-модема Виброустойчивость: V2 по ГОСТ Р 52931-2008 (воздействие вибраций частотой 10-150 Гц, амплитуда смещения 0,150мм, ускорение 19,6 м/с2) Напряжение питания: от 12 до 48 В Средний срок службы - не менее 12 лет Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет Межповерочный интервал - 5 лет Вн: Сертификация "взрывонепроницаемая оболочка" 1Ex d IIC T5 Gb X УХЛ3.1: от -20° С до +70° С 6: Код модели 1,6 МПа: Верхний предел измерений 0,1: Предел допускаемой основной погрешности IP67: Проникновение пыли полность исключается Временная защита от проникновения воды при погружении на глубину порядка 150 мм ЖКИ: ЖК-индикатор HART: Выходной сигнал 4-20 мА, HART 018: Прокладка медная Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 М20х1,5: М20х1,5 наружняя ММ: магнитный модуль (герконовые кнопки)

## ДМ5017ДД
Интеллектуальный датчик избыточного давления
ДМ5017ДД-Ех-Т3-4-/10-6,3 кПа-0,3-IP66-ЖКИ-HART-014-ММ-Табл
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Обозначение датчика | Тип взрывозащиты | Климатическое исполнение | Атомное исполнение | Измеряемая среда | Код модели | Предельный уровень статического давления* | Верхний предел измерений | Предел допускаемой основной погрешности | Степень пыле-влагозащиты | Индикация | Выходной сигнал | Режим Калибратора | Наличие КМЧ | Экспортное исполнение | Наличие магнитных кнопок | Наличие таблички
Опции | ДМ5017ДД | Ех | Т3 | нет | нет | 4 | /10 | 6,3 кПа | 0.3 | IP66 | ЖКИ | HART | нет | 014 | нет | ММ | Табл
данные необходимо указать в соответствии с кодом модели, ее возможным верхним пределом измерений и допустимой погрешности | bar: 7 to 11
| 1 | Обозначение датчика |  |  | Расшифровка |  |  | 11: Цена; 12: Комментарий
|  | ДМ5017ДД |  |  | Интеллектуальный датчик разности давлений фланцевого исполнения Материал корпуса: алюминиевый сплав Материал мембраны: нержавеющая сталь, титановый сплав Масса прибора: не более 5 кг Диагностика: базовая, мониторинг характеристик напряжения питания, контроль тока потребления, контроль исправности сенсора давления ПО HART TESTER для дагностики и конфигурирования базовых и пользовательских настроек при помощи HART-модема Виброустойчивость: V1 по ГОСТ Р 52931-2008 (воздействие вибраций частотой 10-150 Гц, амплитуда смещения 0,075мм, ускорение 9,8м/с2) Напряжение питания: от 12 до 48 В Средний срок службы - не менее 12 лет Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет Межповерочный интервал - 5 лет |  |  | 11: 0
| 2 | Тип взрывозащиты
|  | нет |  |  | Общепромышленное исполнение |  |  | 11: 0
|  | Ех |  |  | Сертификация "искробезопасная электрическая цепь" 0Ex ia IIC T5 Ga X |  |  | 11: 0
|  | Вн |  |  | Сертификация "взрывонепроницаемая оболочка" 1Ex d IIC T5 Gb X |  |  | 11: 0
| 3 | Климатическое исполнение | [5 empty] | 11: 0
|  | Т3 |  |  | от -10° С до +60° С |  |  | 11: 0
|  | УХЛ3.1 |  |  | от -20° С до +70° С |  |  | 11: 0
|  | У2 |  |  | от -55° С до +85° С |  |  | 11: 0
| 4 | Атомное исполнение | [5 empty] | 11: 0
|  | нет |  |  | нет |  |  | 11: 0
|  | А |  |  | Атомное исполнение |  |  | 11: 0; 12: Цена увеличивается на 10%
| 5 | Измеряемая среда | [5 empty] | 11: 0
|  | нет |  |  | нет |  |  | 11: 0
|  | Кис |  |  | Кислород |  |  | 11: 0; 12: Цена увеличивается на 10%
| 6.1 | Код модели |  |  | Верхний предел измерений |  |  | 7: Погрешность
|  | 1 |  |  | 0,25 кПа |  |  | 7: 1.5; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,4 кПа |  |  | 7: 1; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,6 кПа |  |  | 7: 0.6; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,63 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1 кПа |  |  | 7: 0.4; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1,6 кПа |  |  | 7: 0.25; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2,5 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 4 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 2 |  |  | 1 кПа |  |  | 7: 1.5; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1,6 кПа |  |  | 7: 1; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2,5 кПа |  |  | 7: 0.6; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 4 кПа |  |  | 7: 0.4; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6 кПа |  |  | 7: 0.3; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 кПа |  |  | 7: 0.25; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 10 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 25 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 3 |  |  | 1 кПа |  |  | 7: 2; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1,6 кПа |  |  | 7: 1.5; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2,5 кПа |  |  | 7: 1; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 4 кПа |  |  | 7: 0,40; 0,50; 0,60; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6 кПа |  |  | 7: 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 10 кПа |  |  | 7: 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 25 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 4 |  |  | 6 кПа |  |  | 7: 1; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 10 кПа |  |  | 7: 0,40; 0,50; 0,60; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 16 кПа |  |  | 7: 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 25 кПа |  |  | 7: 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 60 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 5 |  |  | 25 кПа |  |  | 7: 1.5; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 40 кПа |  |  | 7: 1; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 60 кПа |  |  | 7: 0,40; 0,50; 0,60; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 кПа |  |  | 7: 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 160 кПа |  |  | 7: 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 250 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 400 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 600 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 630 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 6 |  |  | 60 кПа |  |  | 7: 2; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 63 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 100 кПа |  |  | 7: 1.5; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 160 кПа |  |  | 7: 1; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 250 кПа |  |  | 7: 0,40; 0,50; 0,60; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 400 кПа |  |  | 7: 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 600 кПа |  |  | 7: 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 630 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1600 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2500 кПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
|  | 7 |  |  | 0,25 МПа |  |  | 7: 1.5; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,4 МПа |  |  | 7: 1; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,6 МПа |  |  | 7: 0,40; 0,50; 0,60; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 0,63 МПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 1,6 МПа |  |  | 7: 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 2,5 МПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 4 МПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6 МПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
[5 empty] | 6,3 МПа |  |  | 11: 0; 12: должен соответствовать выбранной погрешности
| 6.2 | Предельный уровень статического давления
|  | /10 |  |  | 10 МПа - Предельный уровень статического давления |  |  | 11: 0
|  | /25 |  |  | 25МПа - Предельный уровень статического давления |  |  | 11: 0
| 7 | Верхний предел измерений
|  | (….) |  |  | данные необходимо указать в соответствии с кодом модели, ее возможным верхним пределом измерений и погрешности |  |  | 11: 0
| 8 | Основная приведенная погрешность
|  | (….) |  |  | данные необходимо указать в соответствии с кодом модели, ее возможным верхним пределом измерений и погрешности |  |  | 11: 0
| 9 | Степень пылевлагозащиты
|  | IP66 |  |  | Проникновение пыли полность исключается Защита от струи сильной воды, выбрасываемой с произвольного направления |  |  | 11: 0
|  | IP67 |  |  | Проникновение пыли полность исключается Временная защита от проникновения воды при погружении на глубину порядка 150 мм |  |  | 11: 0
| 10 | Индикация
|  | нет |  |  | нет |  |  | 11: 0
|  | ЖКИ |  |  | ЖК-индикатор |  |  | 11: 0
|  | Сг |  |  | Сигнализирующее устройство |  |  | 11: 0
| 11 | Выходной сигнал
|  | HART |  |  | Выходной сигнал 4-20 мА, HART |  |  | 11: 0
|  | RS-485 |  |  | Выходной сигнал RS-485, Modbus |  |  | 11: 0
| 12 | Режим Калибратора
|  | нет |  |  | нет |  |  | 11: 0
|  | РК |  |  | Наличие режима цифрового калибратора |  |  | 11: 0
| 13 | Наличие КМЧ (присоединение к процессу)
|  | нет |  |  | нет |  |  | 11: 0
|  | 013 |  |  | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт |  |  | 11: 0
|  | 014 |  |  | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Клапанный блок Уплотнительное кольцо (фторопласт) - 2 шт Болт 7/16" - 20UNF L2 1/2" - 4 шт |  |  | 11: 0
|  | 015 |  |  | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Монтажный кронштейн 1(МК1), Скоба (тип 1)-1 шт Болт 7/16" - 20UNF L5/8" - 4 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба 8 - 2 шт |  |  | 11: 0
|  | 016 |  |  | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Клапанный блок, Монтажный кронштейн 2(МК2) Скоба (тип 2)-2 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба 8 - 2 шт Уплотнительное кольцо (фторопласт) - 2 шт Болт 7/16" - 20UNF L2 1/2" - 4 шт Болт М6х12 - 2 шт Шайба 6 |  |  | 11: 0
|  | 017 |  |  | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Клапанный блок Монтажный кронштейн 1 (МК1) Скоба (тип 1) Болт 7/16" - 20UNF L5/8" - 4 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба 8, - 2 шт Уплотнительное кольцо (фторопласт) - 2 шт Болт 7/16" - 20UNF L2 1/2" - 4 шт Шайба 12 - 4 шт |  |  | 11: 0
| 14 | Экспортное исполнение
|  | нет |  |  | нет |  |  | 11: 0
|  | Э |  |  | Экспортное исполнение |  |  | 11: 0; 12: Цена увеличивается на 10%
| 15 | Наличие магнитных кнопок
|  | нет |  |  | нет |  |  | 11: 0
|  | ММ |  |  | магнитный модуль (герконовые кнопки) |  |  | 11: 0
| 16 | Наличие таблички
|  | нет |  |  | нет |  |  | 11: 0
|  | Табл |  |  | Информационная табличка на тросике с позиционным обозначением прибора |  |  | 11: 0
Note on I6: по умолчанию значение статического давления для каждого кода модели указано в Таблице 2 Руководства по эксплуатации
Note on R6: Опция доступна по спецзаказу
Note on S6: Опция доступна по спецзаказу

## ДМ5017ДД Расшифровка
Интеллектуальный датчик избыточного давления
ДМ5017ДД-Ех-Т3-4-/10-6,3 кПа-0,3-IP66-ЖКИ-HART-014-ММ-Табл
ДМ5017ДД-Интеллектуальный датчик разности давлений фланцевого исполнения Материал корпуса: алюминиевый сплав Материал мембраны: нержавеющая сталь, титановый сплав Масса прибора: не более 5 кг Диагностика: базовая, мониторинг характеристик напряжения питания, контроль тока потребления, контроль исправности сенсора давления ПО HART TESTER для дагностики и конфигурирования базовых и пользовательских настроек при помощи HART-модема Виброустойчивость: V1 по ГОСТ Р 52931-2008 (воздействие вибраций частотой 10-150 Гц, амплитуда смещения 0,075мм, ускорение 9,8м/с2) Напряжение питания: от 12 до 48 В Средний срок службы - не менее 12 лет Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет Межповерочный интервал - 5 лет Ех: Сертификация "искробезопасная электрическая цепь" 0Ex ia IIC T5 Ga X Т3: от -10° С до +60° С 4: Код модели /10: 10 МПа - Предельный уровень статического давления 6,3 кПа: Верхний предел измерений 0,3: Предел допускаемой основной погрешности IP66: Проникновение пыли полность исключается Защита от струи сильной воды, выбрасываемой с произвольного направления ЖКИ: ЖК-индикатор HART: Выходной сигнал 4-20 мА, HART 014: Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Клапанный блок Уплотнительное кольцо (фторопласт) - 2 шт Болт 7/16" - 20UNF L2 1/2" - 4 шт ММ: магнитный модуль (герконовые кнопки) Табл: Информационная табличка на тросике с позиционным обозначением прибора

## КМЧ и Доп. опции
011 | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5 - 1 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 1 шт
012 | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 1 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 1 шт Монтажный крон штейн 1(МК1) Скоба (тип 1)- 1 шт Болт 7/16" - 20UNF L5/8" - 4 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба 8 - 2 шт Шайба 12 - 4 шт
013 | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт
014 | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Клапанный блок Уплотнительное кольцо (фторопласт) - 2 шт Болт 7/16" - 20UNF L2 1/2" - 4 шт
015 | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Монтажный крон штейн 1(МК1), Скоба (тип 1)-1 шт Болт 7/16" - 20UNF L5/8" - 4 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба 8 - 2 шт
016 | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Клапанный блок, Монтажный крон штейн 2(МК2) Скоба (тип 2)-2 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба 8 - 2 шт Уплотнительное кольцо (фторопласт) - 2 шт Болт 7/16" - 20UNF L2 1/2" - 4 шт Болт М6х12 - 2 шт Шайба 6
017 | Прокладка медная- 2 шт Переходник К1/2" - М20х1,5- 2 шт Ниппель с накидной гайкой М20х1,5- 2 шт Клапанный блок Монтажный крон штейн 1 (МК1) Скоба (тип 1) Болт 7/16" - 20UNF L5/8" - 4 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба 8, - 2 шт Уплотнительное кольцо (фторопласт) - 2 шт Болт 7/16" - 20UNF L2 1/2" - 4 шт Шайба 12 - 4 шт
018 | Прокладка медная Ниппель с накидной гайкой М20х1,5
19 | Прокладка медная Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 Монтажный крон штейн 3 (МК3) Втулка Шайба 8 - 2 шт Болт М8х10 - 2 шт
Возможные дополнительные опции
4 дискретных выхода 24В, 5А, 1 дискретный выход
Тип сигнализирующего устройства
Извлечение квадратного корня
Кабельный ввод
Калибровочный сертификат (лист калибровки)
комплектация мембранными разделителями

## Данные (hidden)
Код модели | Предел давлений ДМ5017ДИ1 | Погрешность ДМ5017ДИ1 | Предел давлений ДМ5017ДД | Погрешность ДМ5017ДД
1 | 6 кПа | 0.06 | 0,25 кПа | 0.06
2 | 10 кПа | 0.1 | 0,4 кПа | 0.1
3 | 16 кПа | 0.15 | 0,6 кПа | 0.15
4 | 25 кПа | 0.16 | 0,63 кПа | 0.2
5 | 40 кПа | 0.2 | 1 кПа | 0.25
6 | 60 кПа | 0.25 | 1,6 кПа | 0.3
7 | 63 кПа | 0.3 | 2,5 кПа | 0.4
8 | 100 кПа | 0.4 | 4 кПа | 0.5
9 | 160 кПа | 0.5 | 6 кПа | 0.6
10 | 250 кПа | 0.6 | 6,3 кПа | 1
11 | 400 кПа | 1 | 10 кПа | 1.5
| 600 кПа | 1.5 | 16 кПа | 2
| 630 кПа | 2 | 25 кПа
| 1600 кПа |  | 40 кПа
| 2500 кПа |  | 60 кПа
| 0,25 МПа |  | 63 кПа
| 0,4 МПа |  | 100 кПа
| 0,6 МПа |  | 160 кПа
| 0,63 МПа |  | 250 кПа
| 1,6 МПа |  | 400 кПа
| 2,5 МПа |  | 600 кПа
| 4 МПа |  | 630 кПа
| 6 МПа |  | 1600 кПа
| 6,3 МПа |  | 2500 кПа
| 10 МПа |  | 0,25 МПа
| 16 МПа |  | 0,4 МПа
| 25 МПа |  | 0,6 МПа
| 40 МПа |  | 0,63 МПа
| 60 МПа |  | 1,6 МПа
| 63 МПа |  | 2,5 МПа
| 100 МПа |  | 4 МПа
| 160 МПа |  | 6 МПа
| 250 МПа |  | 6,3 МПа